数字式通用颗粒物浓度传感器PMSX0XX系列数据手册 V1.2

主要特性

零错误报警率

实时响应

数据准确

最小分辨粒径 0.3微米

概述

PMSX0XX系列是一款数字式通用颗粒物浓度传感器，可以用于获得单位体积内空气中悬浮颗粒物个数及质量，即颗粒物浓度，并以数字接口形式输出。本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备，为其提供及时准确的浓度数据。

工作原理

传感器采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射，同时在某一特定角度收集散射光，得到散射光强随时间变化的曲线。进而微处理器利用基于米氏（MIE）理论的算法，得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。传感器各功能部分框图如图所示

传感器功能框图

表1 传感器技术指标

参数    指标     单位

测量范围          0.3~1.0；1.0~2.5；2.5~10          微米（μm）

计数效率          50%@0.3um 98%@>=0.5um              （略）

称准体积                0.1                升（L）

响应时间                ≤10                秒（s）

直流供电电压                5.0                 伏特（V）

最大工作电流                 120                 毫安（mA）

待机电流                 ≤200                微安（μA）

数据接口电平                 L <0.8 @3.3 H >2.7@3.3               伏特（V）

工作温度范围                 -20~+50                摄氏度（℃）

工作湿度范围           0~99%             （略）

平均无故障时间               ≥3                  年（Y）

最大尺寸                      65×42×23                 毫米（mm）

输出结果

主要输出为单位体积内各浓度颗粒物质量以及个数（视具体型号）

数字接口

1.接口描述

数据接口：

其中2针为串行数据通信接口，采用通用异步收发协议（UART）；1针为控制信号接口，采用高低电平控制，所有电平均为 3.3VTTL电平。

- 接口管脚定义说明

图2   数字接口   管脚定义

PIN1  VCC   电源正 5V

PIN2  GND   电源负

PIN3  SET   设置管脚 /TTL电平@3.3V

PIN4  RXD   串口接收管脚 /TTL电平@3.3V

PIN5  TXD    串口发送管脚 /TTL电平@3.3V

PIN6  RESET  模块复位信号 /TTL电平@3.3V

PIN7\8  NC   悬空

注：SET=1 模块工作在连续采样方式下，模块在每一次采样结束后主动上传采样数据，采样响应时间小于600 毫秒，数据更新时间小于2 秒。SET=0 模块进入低功耗待机模式

型号定义：

外形尺寸

单位：毫米（mm）

PMS1003

PMS2003

PMS3003

附：PMSX003 传输协议

串口默认波特率：9600Kbps 校验位：无 停止位：1位

模块发送数据包定义(PMS1003) 32个字节：

起始符1     0x42  (固定)

起始符2     0x4d  (固定)

帧长度高八位 ……

帧长度低八位 ……  帧长度=2x13+2(数据+校验位)

数据1高八位 ……  数据1表示PM1.0浓度（CF=1，标准颗粒物）单位ug/m3

数据1低八位 ……

数据2高八位 ……

数据2低八位 ……  数据2表示PM2.5浓度（CF=1，标准颗粒物）单位ug/m3

数据3高八位 ……

数据3低八位 ……  数据3表示PM10浓度（CF=1，标准颗粒物）单位ug/m3

数据4高八位 ……

数据4低八位 ……  数据4表示PM1.0浓度（大气环境下）单位ug/m3

数据5高八位 ……

数据5低八位 ……  数据5表示PM2.5浓度（大气环境下）单位ug/m3

数据6高八位 …….

数据6低八位 ……  数据6表示PM10浓度（大气环境下）单位ug/m3

数据7高八位 ……

数据7低八位 ……  数据7 表示0.1 升空气中直径在0.3um 以上颗粒物个数

数据8高八位 ……

数据8低八位 ……  数据8 表示0.1 升空气中直径在0.5um 以上颗粒物个数

数据9高八位 ……

数据9低八位 ……  数据9 表示0.1 升空气中直径在1.0um 以上颗粒物个数

数据10高八位 ……

数据10低八位 …… 数据10表示0.1升空气中直径在2.5um以上颗粒物个数

数据11高八位 ……

数据11低八位 …… 数据11表示0.1升空气中直径在5.0um以上颗粒物个数

数据12高八位 ……

数据12低八位 …… 数据12表示0.1升空气中直径在10um以上颗粒物个数

数据13高八位 ……

数据13低八位 …… 数据13（保留）

数据和校验高八位 ……

数据和校验低八位 ……校验码=起始符1+起始符2+……..+数据13 低八位

模块发送数据包定义(PMS2003、PMS3003)24个字节：

起始符1     0x42   (固定)

起始符2     0x4d   (固定)

帧长度高八位 ……

帧长度低八位 ……  帧长度=2x9+2(数据+校验位)

数据1高八位 ……

数据1低八位 ……  数据1表示PM1.0浓度（CF=1，标准颗粒物）单位ug/m3

数据2高八位 ……

数据2低八位 ……  数据2表示PM2.5浓度（CF=1，标准颗粒物）单位ug/m3

数据3高八位 ……

数据3低八位 ……  数据3表示PM10浓度（CF=1，标准颗粒物）单位ug/m3

数据4高八位 ……

数据4低八位 ……  数据4表示PM1.0浓度（大气环境下）单位ug/m3

数据5高八位 ……

数据5低八位 ……  数据5表示PM2.5浓度（大气环境下）单位ug/m3

数据6高八位 …….

数据6低八位 ……  数据6表示PM10浓度（大气环境下）单位ug/m3

数据7高八位 ……

数据7低八位 ……  数据7（保留）

数据8高八位 ……

数据8低八位 ……  数据8（保留）

数据9高八位 ……

数据9低八位 ……  数据9（保留）

数据和校验高八位 ……

数据和校验低八位 …… 校验码=起始符1+起始符2+……..+数据9低八位